國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

-目錄-

| 學院/單位 | 系所 | 頁碼 | 學院/單位 | 系所 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工學院 | 水工所 | 1 | 生農學院 | 食科所 | 18 |
|  |  |  |  | 園藝系 | 19 |
|  | 工海系 | 3 |  |  |  |
|  | 土木系 | 4 | 生科學院 | 生化所 | 20 |
|  | 高分子所、醫工所 | 5 |  | 動物所 | 21 |
|  | 應力所 | 6 |  | 生演所 | 22 |
|  |  |  |  | 生科系 | 23 |
| 理學院 | 地質系 | 7 | 醫學院 | 基因體醫學中心 | 24 |
|  | 化學系 | 8 |  | 寄生蟲學科、分醫所 | 25 |
|  | 心理系、地理系、大氣系 | 9 |  | 醫技系 | 26 |
| 電資學院 | 電信所 | 10 |  | 解剖所 | 27 |
|  | 生醫電子所 | 11 |  | 醫工所、光電生醫中心 | 28 |
|  | 電子所 | 12 |  | 臨醫所 | 29 |
| 生農學院 | 動科系 | 13 |  | 腦與心智研究所、第一共研 | 30 |
|  | 生工系 | 14 | 公衛學院 | 環衛所、流預所、職衛所 | 31 |
|  | 植微系 | 16 | 其他單位 | 中研院原分所 | 32 |
|  | 獸醫系 | 17 |  | 生物技術中心、奈米機電中心 | 33 |
|  |  |  |  | 國家地震中心 | 34 |

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　工　 學院 水工 所

訪視委員：　鄭貽生、張鑫、任秀慧

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之3小時專題(危害通識、生物安全、輻射防護)教育訓練 | 生態水利、精密儀器、粒子影像、土石流實驗室 | 請水工所轉知各實驗場所確實參加教育訓練 |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 精密儀器、粒子影像實驗室 |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 精密儀器、粒子影像實驗室 |  |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 水工所新館、水工所舊館 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 生態保育lab緊急照明電線裸露、流力實驗室、103(舊) |  |
| 電線無負載過高的現象(如焦化、發熱等) | 流力實驗室N11 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 生態水利、土石流 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 水工所新館水槽 |  |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 | 土石流實驗室 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 粒子影像、流力lab |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 粒子影像、土石流實驗室 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 粒子影像缺廢液桶、101(舊) |  |
| 實驗室廢棄物不應貯存於走道公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 粒子影像、土石流實驗室、101(舊) |  |
| 實驗操作區及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 土石流實驗室藥品與食物放一起 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 粒子影像、土石流實驗室、舊館實驗室 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 精密儀器、粒子影像、土石流實驗室、舊館 |  |
| 實驗桌上無食物 | 土石流實驗室 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 粒子影像、土石流實驗室 |  |

評分: 62.5

其他缺失或建議：

- 水工所實驗人員及學生普遍未參加環安衛訓練

- 因舊館老舊環境相當髒亂，地上有垃圾，天花板不齊全，牆角有蜘蛛網

- 粒子影像實驗室雜物堆積，滅火器位置不明顯，欠缺藥品資料表，通道阻塞，動線不足80 cm

- 土石流實驗室水槽梯子欠缺安全設施，雜物堆積

- 生態水利水精實驗室沒有通風，烘箱在沒人堅守下通霄運作，實驗室溫度過高

- 實驗室聯絡資料未更新

- 舊館外面堆積廢玻璃

- 103室鋼筋外露，冷氣口水泥剝落

- 101(舊)儲藏室應整理，走到應維持暢通，門外廢液應加盛盤，廢棄物請處理

- 土石流實驗室實驗人員是否有安全防護裝置，請主持人協助注意，如：高處操作是否有防護措施

- 工作人員應避免抽菸（菸蒂）

- 102舊土石流實驗室請保持通道清潔

- N11堰流試驗台馬達旁生鏽應注意漏電之可能

- 水工所西側彎道水槽堆置物品請清理

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　工　 學院　工海系

訪視委員：  曾鈞懋、劉子銘、李正惠

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 101無工作守則 |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 101 |  |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 101、109、115 |  |

其他缺失或建議：

- 雜物堆高髒亂

- 緊急電話不熟記

- 夾層通風問題、逃生問題、門口鞋子雜物堆放

- 金工廠夾層堆放物品危險

- 139油品漏滿地

- 木工廠配電箱無薄板

- 118音響lab像學生宿舍、甚至有腳踏車停放

- 滅火器過期

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　工　 學院  土木系  所

訪視委員：　林淑怡、李秀春

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 土研大樓4F實驗室 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 水文實驗室、土研大樓 | msds 請放置門口盒上 |
| 實驗桌上無食物 | 土研大樓general lab 411 |  |

評分:80

其他缺失或建議：

- 土研大樓外側管制門高度過低，而且縫隙過大，致常有不明人士入侵，恐危害系所師生安全

- 土木館1F Lab103室內逃生走道過窄

- 土木館1F Lab110插座無蓋子請加蓋

- 土木館1F實驗室電源箱的門扣環鬆動請改善

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　工　 學院  高分子所、醫工所  所

訪視委員：　韓玉山、賴亮全

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 高分子105 醫工507 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 醫工工綜館B09 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 工工BB09 展書樓B102、105、605、702 |  |
| 實驗操作區及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 醫工展書樓603 | 上層食物下層藥品 |

其他缺失或建議：

- 醫工望樂樓303櫃上多台電腦未固定

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　工　 學院  應力  所

訪視委員：  蕭信宏、朱士維、梁文傑

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 幾乎皆不知 | 只有012講得出來 |
| 延長線據國家標準(CNS等)，不可串接 | R428、R326、R324 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | R433 |  |
| 無雜物阻擋通道 | R433 |  |

其他缺失或建議：

- R433櫃子堆過高，化學櫃混置，實驗室內儀器堆過高，通風不良，學生休息室過於雜亂，雜物堆太高易倒傷人，存放食物的冰箱應有標示

- R428延長線串接

- R326A延長線串接，廢液桶未標示，通風不佳，實驗進行區域與學生用餐區域沒有區隔

- 324通風，排氣櫃check，延長線串接，滅火器是空的，易燃性藥品應存放在附鎖之鐵櫃

- 012玻璃滿出，毒性化學未放排氣櫃，電箱受阻，存放食物的冰箱與存放藥品的冰箱未區隔，culture room 有瓦斯桶

- 013毒化物儲存不合格，走廊雜物堆太高(外面)，延長線雜亂，滅火器老舊

- 000金工廠滅火器壓力不定

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　理　 學院　地質  系所

訪視委員：  黃楓婷、陳林祈、吳木榮

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 309 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 101、102、104、107、306、309 | 無配電箱蓋板 |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 107 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 127三樓走廊 | 油漆剝落 |

評分: 90

其他缺失或建議：

- 多間實驗室有玻璃管件設備(碳同位素純化，加熱)等操作建議使用人員配戴面具並列出使用SOP

- 鋼瓶未依規定固定(113、107)

- 廢液及酸洗桶要有標籤及盛盤

- 電氣箱應全部清查加蓋板

- 102噪音背景過高，建議戴耳罩或定期檢查，配電板無蓋板

- 105噪音背景過高，建議戴耳罩或定期檢查，缺滅火器

- 107廢液貼標籤，碳同位素純化管線無面罩，氣體鋼瓶只固定於桌子

- 108空瓶在高處

- 113氣體鋼瓶只固定於桌子，吊櫃上方置物無護欄

- 127油漆剝落，室內有點雜亂，高處堆物

- 230氣體鋼瓶只固定於桌子，有危險裝置、有玻璃破裂問題需戴面罩

- 306酸洗桶標籤及盛盤，配電板無蓋板

- 309配電板無蓋板，人員不清楚MSDS

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　理　 學院　化學  系所

訪視委員：  程蕴菁、林順福、柯世禎

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | A615 | 內有紙片紙盒 |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | A311 |  |
| 延長線據國家標準(CNS等)，不可串接 | A611、511 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | B572-1 | 固態廢棄物放入液態廢棄桶且未標示 |
| 生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | B766-1 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | A615、A611 | 垃圾桶無蓋、桌雜亂 |
| 實驗桌上無食物 | A511、B569-1 | 實驗室內放地瓜酥 |
| 無雜物阻擋通道 | A611 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 各樓層廢液儲存集中管理並有監控設備值得推薦

- B569-2酸液桶置於水槽下不安全

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　理　 學院　心理+地理+大氣  系所

訪視委員：  吳琦美、詹智強

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線據國家標準(CNS等)，不可串接 | 地理306、心理S323 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 地理306 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 地理306 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 大氣A203 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 大氣A203 |  |

其他缺失或建議：

- 大氣系A203沖淋設備無排水孔，無測試記錄

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　電資　 學院　電信  所

訪視委員：  陳沛隆、陳示國

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) |  | 大多數學生不記得 |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 電機二館 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 527研究室接線盒外漏建議拆除或加蓋 |  |
| 電線無負載過高之現象(如焦化、發熱等) | 博理館 |  |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | 518 | 延長線插頭不具國家標準 |
| 延長線不超負荷使用 | 電機二館523 | 延長線串接 |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 電機二館527、505 | 已有使用紀錄請加上維護記錄 |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 博理506 |  |
| 實驗桌上無食物 | 博理507 | 雖為電腦實驗室仍不妥，博理館五樓缺學生空間，學生無其他空間可進食，建議改進否則從要求學生不在實驗室進食 |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 博理館及明達館部分實驗室並無對外窗戶，實驗室內悶熱，有礙學生健康。

- 明達531沒滅火器

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　電資　 學院　生醫電子  所

訪視委員：  龔秀妮、萬灼華、李紅春

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 703 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 703 |  |
| 實驗桌上無食物 | 703 |  |

評分:

| 實驗室 | 731 | 703 | 707 | 706 | 705 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評分 | 75 | 60 | 70 | 80 | 75 |

其他缺失或建議：

703:

- 藥品不固定，且櫃子不固定

- 電線不固定且亂

- 實驗設備電線負載過高

- 實驗區與生活區無區分(維他命放實驗桌)

- 針頭之處理應注意

- 酒精桶無標示

- 電熱盤接近酒精及水源

- 實驗室桌上凌亂

- 有多個氣體鋼瓶在實驗室出入口

707:

- 無生物性實驗室標誌(P1、BSL1)

- 實驗室廢棄物垃圾桶無蓋

- 延長線不固定且插孔朝上

- 架上液體需有托盤

- 地上酒精

731:

- 電腦放置過高

- 年限已過之設備應報廢

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　電資　 學院　電子  系所

訪視委員：  蔡志偉、郭錦樺、黃逸群

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | 451、博理406 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 博理406 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 451、232 |  |

其他缺失或建議：

- 電機二館前瞻性元件技術緊急聯絡名單無標示製作日期

- 電機二館451電源插座無面板，線路雜亂無固定

- 電機二館451、232高處重物無固定

- 電機二館2F樓梯旁配電盤不使用請關閉

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農　 學院　動科  系所

訪視委員：  歐大諒、吳肇欣、蘇展樑

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 305無隔板 |  |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | 305、306 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 3F電梯外、3F走廊 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 106插座朝上、307加工館插座朝上 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 全部實驗室皆未放置實驗室外 |  |
| 揮發性藥品應儲存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 106、208 | 抽氣應開 |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 106鐵皮屋 |  |

評分: 80

其他缺失或建議：

- 高處放太多雜物

- 待報廢物品未處理

- 106鐵皮屋緊急照明燈不亮、缺逃生路線圖

- 307加工館N2瓶無固定

- 空間不夠電路老舊需更新，房子過於老舊

- 牧305廢液放置水槽

- 避難方向指示燈全損

- 全系高處堆放物品

- 3F丁老師實驗室外安全門堵住

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農 學院　生工 系所

訪視委員：  陳文彬、黃信富、董鈺琪

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之3小時專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 | 土壤(學生應接受實驗儀器操作訓練) |  |
| 於潮濕場所(如水槽周圍)之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 環化外沖淋設備有電線、延長線 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 灌溉排水實驗室部分電線老舊排列雜亂未整理 |  |
| 電線無負載過高之現象(如焦化、發熱等) | 環化精密儀器室延長線負載過大 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 灌溉排水、環化精密儀器室 |  |
| 毒性化學物質運作場所依規定標示，逐日填寫運作紀錄表，當日運作量無變動者得免記載 | 環生A毒化物未清楚標示，沒有以P1規格處理 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | P1室廢液未有標示 環生AB廢液及廢棄物無盛盤 環化廢液無盛盤 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 環化實驗藥品任意擺放未清楚標示，實驗儀器閒置於排氣櫃 |  |
| 廢棄針筒、針頭等已不意穿特之可燃性容器儲存(如鐵桶、厚紙箱等)，並依感染性廢棄物處理 | 環生P1未標示感染廢棄物 |  |
| 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋(標有感染性標誌)密封儲存，並依感染性廢棄物處理 | 環生P1沒有紅色塑膠袋存放廢棄物 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 灌溉排水:蜘蛛網 環化 土力實驗室:壁癌 |  |

評分: 72.5

其他缺失或建議：

土壤實驗室

- 有壁癌

- 汞毒化物應標示警語

環化:

- 鋼瓶需加強固定，乙炔與氧化物氣瓶擺放過度靠近

- 實驗衣任意擺放

- EtBr廢棄物無專用加蓋垃圾桶

- 研究生沒穿實驗衣

- 延長線不合格

- 厭氣操作台無使用登記且堆放雜物

- 無P1貼紙標示

- 廢棄針筒、針頭回收桶無標記

環生:

- P1無著實驗衣

- 鋼瓶未固定良好

灌排:

- 夾層有較多物品存放

- 鋼瓶不用應加防護蓋或報廢，本實驗是目前閒置應妥善管理

- 夾層2F門口圖示圖需更新

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農　 學院　植微  系所

訪視委員：  朱清良、林文勝

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 於潮濕場所(如水槽周圍)之電路及電氣設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 中非401 | 水槽旁有220V電源 |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 中非402、中非304 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 207 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 214、402 |  |

其他缺失或建議：

- 許多滅火器皆已過期

- 224紙箱雜物堆積櫃子上方易掉落

- 216紙箱雜物堆積櫃子上方易掉落

- 303紙箱雜物堆積櫃子上方易掉落

- 306 實驗室外冰箱內有食物，病毒室廢液盛盤太小

- 309鋼瓶未完全固定

- 313實驗室外滅火器過期

- 315 紙箱雜物堆積櫃子上方易掉落，實驗室外滅火器過期

- 323 病毒室廢液盛盤太小，鋼瓶未完全固定

- 中非401實驗室冰箱內有食物

- 中非304電線區不整潔

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農　 學院　獸醫 系所

訪視委員：  毛翠連、周中哲、陳家揚

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 103配電室應配置滅火器、206前走道公共空間的冰箱若放置危險性物品應上鎖，公共空間(走道)放太多櫃子 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 206、302、502、304、303 |  |
| 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋(標有感染性標誌)密封儲存，並依感染性廢棄物處理 | 206 open |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 206 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 206、一館204 |  |

其他缺失或建議：

一館:

- 104-1冷氣數可增加以利散熱

- 104-2無緊急照明、雙逃生出口

- 103配電盤無薄板

- 204門口冰箱電線過長、垃圾桶沒加蓋、無菌操作台保養卡記錄要完整

- 206地板潮濕、未著實驗衣、走道狹窄櫃子上雜物、鋼瓶未固定、廢液需有盛盤、置物櫃上堆很多雜物、門上沒有lab平面圖

- 306物品堆過高近天花板

三館:

- 多間實驗室仍用舊的P1、P2標示，物品堆過高近天花板(301、303、304)

- 301電線有整理整齊並有掛勾在牆面植得學習

- 302氣櫃中的設備需有裝瓦斯漏氣檢測器，檢測瓦斯是否漏氣

- 502、503櫃上紙箱

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農　 學院　食科  系所

訪視委員：  張正琪、童國倫

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 2F電梯旁、R205 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | R205 |  |
| 揮發性藥品應儲存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 幾乎所有Lab 405內有EtBr |  |
| 高壓滅菌鍋備有操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 建議集中放置 |  |
| 廢棄針筒、針頭等已不意穿特之可燃性容器儲存(如鐵桶、厚紙箱等)，並依感染性廢棄物處理 | R204廢棄針頭以紙箱堆放地上 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 104、301、424 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 2F樓梯口堆玻璃且阻礙電器開關 |  |

其他缺失或建議：

- 酒精及甲醇20L 均已4-5桶並排存放(301、204、302)

- 瓦斯桶均立於各自lab (例如：204)

- EtBr區設置在hood中無區隔，旁邊仍放置藥品，汙染區未界定

- 樓梯間放置殺菌鍋多台

- 每個lab 都缺單線圖

- 電梯內外無負責人標示

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生農　 學院　園藝 系所

訪視委員：  吳志毅、趙福杉、林泰元

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 花卉館208 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器儲存(如鐵桶、厚紙箱等)，並依感染性廢棄物處理 | 花卉館207 | 實驗間針頭未妥善安置 |

評分: 80

其他缺失或建議：

- 花卉館207、208瓦斯瓶混合、管制藥品儲存櫃應確實上鎖、鋼瓶位置建議重新調整，部分鋼瓶未固定

- 建議更換master key

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生科　 學院　生化  系所

訪視委員：  黃凱文、李美慧

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 406 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | N403、R400 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | N403、R203、N202 | 當藥櫃 |
| 實驗操作區及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 403 | 有烤箱 |

評分: 85

其他缺失或建議：

- N403有煮食物電鍋微波爐、hood放藥品、電線(盒)裸露

- N402櫃子上堆疊紙箱

- 406外走道電梯合鬆、廢液桶缺托盤

- R400電線盒裸露

- 403外走道延長線不要水平放置

- 303酸味、櫃子上堆疊紙箱

- 300門口外針筒回收桶需加蓋並盡快清理

- R203 hood放藥品

- N203櫃子上堆疊紙箱、外走道延長線放地上

- N202櫃子上堆疊紙箱、hood放藥品

- N201走道外延長線放地上

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生科　 學院　動物  系所

訪視委員：  王培育、楊進燦

訪視結果：

無

評分:

其他缺失或建議：

- 8F原廁所改建置為冷房，是否提出變更並取得同意

- 將近1/2緊急照明燈不亮

- 鋼瓶化學瓶標示為舊版

- 毒化物運作記錄不完整

- 物質安全記錄表為舊版

- 走道遭物品阻擋

- 部分緊急沖淋設備當傘架用，應定期測試

- 人員從事實驗未穿戴實驗衣、護目鏡

- 鋼瓶的開瓶器開啟調節後應取下或懸掛在側，以避免碰撞影響流量

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生科　 學院　生演  系所

訪視委員：  劉秉慧、許順堯

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院3366-8119） | 638、1214 |  |
| 延長線據國家標準(CNS等)，不可串接 | 638、1230(非CNS)、1227 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 638、1230 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 1230(分類label需更新，廢液桶未防漏) 1227(廢液桶不合規格) |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 1230 |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 638、635 | 食品和化學藥品共用同一區或同一冰箱 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 630 | 儀器擺放危險，廢棄物過多 |

其他缺失或建議：

- 6樓走廊漏水已請學校報修

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　生科　 學院　生科系  系所

訪視委員：  黃乾綱、駱遠、黃耀輝

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | R1152 | 電線串接 |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | R1152、R1207、R833 | 延長線綑綁 |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | R1207、R1152、R833 | 廢液桶標示不明 |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | R1152 | 抽氣櫃內有揮發性藥品，排氣櫃無法正常運作 |

評分:

其他缺失或建議：

- R1152牆面滲水致地上積水

- 8F緊急淋浴正下方堆置物品(2台) 妨礙緊急使用

- R833插頭串接

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：  醫　學院　基因體醫學研究中心 系所

訪視委員：  王致恬、林法勤

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 無簽退表:新一代定序儀實驗室 |  |
| 防火安全門常關 | 滅火器未置鐵盒:幹細胞 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 蛋白質體實驗室、基因微陣列實驗室、微生物實驗室、組織庫實驗室 |  |
| 生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 幹細胞 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 幹細胞 |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 幹細胞 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 組織庫、幹細胞 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 7F淋浴設備在廁所內，不合理 鋼瓶未固定：微生物實驗室 沖淋設備附近未淨空：微生物實驗室 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 幹細胞實驗室因使用人數較多應加強管理

- 純電腦室之實驗室應解編為一般辦公室

- 基因微陣列實驗室:小鼠放在banch上未放置在通風設備內，廢液桶未加盛盤

- 蛋白質體學實驗室:溶液放置靠近桌子邊緣

- 組織庫:廢液桶無貼標籤紙，lab 清潔需加強

- 微生物: 廢液桶無貼標籤紙，鋼瓶未固定、沖淋設備附近未淨空

- 幹細胞: 滅火器未放在鐵盒內、滅菌鍋及無菌操作台沒有保養記錄、地板骯髒

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　學院　寄生蟲、分子醫學  系所

訪視委員：  鍾嘉綾、楊韻燕

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 分醫2F |  |
| 是否知道本校實施實驗場所特殊作業人員之健康檢查，並按規定接受檢查 | 分醫2F |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 分醫15F |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 分醫2F、分醫15F、寄生蟲所 | 已口頭告知改善 |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有紀錄備查 | 寄生蟲所(839R) | 有維修紀錄但未貼在autoclave旁 |
| 感染性廢棄物於高溫高壓滅菌後，以紅色塑膠袋(標有感染性標誌)密封儲存，並依感染性廢棄物處理 | 寄生蟲所(839R、845R) | 有感染性廢棄物但特定容器並無標示，也未使用紅色塑膠袋 |
| 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示 | 分生所2Ｆ | 有在其他lab執行相關實驗 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 寄生蟲所839R |  |
| 無雜物阻擋通道 | 分醫所15F有三個開口後置機械設備 |  |

其他缺失或建議：

- 分醫所2F:實驗室門禁系統是否連接到不斷電系統

- 分醫所15F:

- 高處堆放物品，護欄應加高

- 實驗室空間大應有緊急逃生指示燈和緊急照明燈

- 少數平面圖標示和實際不一致

- 部分走道兩側均有坐椅空間狹小

- 寄生蟲所:

- 高處堆放物品，應加護欄

- 抽氣式藥品櫃無排風裝置

- 資料盒之標示及使用方法可再改善

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　 學院　醫技  系所

訪視委員：  游博森、劉啟德

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之3小時專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 |  | 建議人員受訓證書影本放置壓克力盒中 |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | 510 | 延長線為10A建議15A |
| 毒性化學物質運作場所依規定標示，逐日填寫運作紀錄表，當日運作量無變動者得免記載 |  | 紀錄表格需隨年度更新 |
| 生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 5F多間研究室的生物安全櫃內堆放雜物廢液等 |  |

其他缺失或建議：

  - 521-6 電箱開口前放置大型毒物櫃

  - 510 毒化物運作記錄、延長線10A需15A

  - 518 輻射室延伸架上有液體

  - 521電箱位置與毒化物櫃鄰接

  - 5F共用通氣櫃堆放物品未清

  - 320 毒化物運作記錄表更新、生物安全櫃內物品未使用時物品堆放

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　 學院　解剖學科 系所

訪視委員：  詹益慈、施養信

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制定適切之安全衛生工作守則，並週知工作人員 | 634、647 | 缺安全衛生守則 |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 610 | 學生不清楚內容 |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 648 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表(MSDS)資料 | 647 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 651、621 |  |

評分: 86.5

其他缺失或建議：部分實驗室有易揮發有機化合物放於安全之毒化物藥品櫃，但未於擁擠實驗室中，建議可統一設立一具抽氣之藥品櫃於公共空間，大家可移至抽氣藥品櫃自由使用。

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　 學院　醫工、光電生醫中心  系所

訪視委員：  賴文崧、黃偉邦

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 112共同lab(光電生醫) |  |

其他缺失或建議：

光電生醫中心

- 共用沖水設備水壓不足

- 105電箱開關把手壞、生物材料管理冊記錄不全

- 104、208 高處堆放物品、高壓滅菌鍋缺年度保養記錄

- 201急救箱藥品過期

- 112共同lab廢液桶盛盤太小

醫工

- 一樓通道末端安全門進出管制困難，可設置錄影監視系統

- 104高壓滅菌鍋缺年度保養記錄、高處重物防落網、廢液桶外盤太低

- 201高處重物防落網太低

- 208抽氣櫃缺年度保養記錄、廢液桶外盤太小、高壓滅菌鍋缺年度保養記錄

- 214廢液桶外盤太小

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　 學院　臨醫    系所

訪視委員：  薛人愷、于天立

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話(校總區3366-9110；醫學院區2312-3456ext88119；公衛學院3366-8119) | 712 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 712、705 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 708 |  |
| 實驗桌上無食物 | 712、708 | 桌上雜物太多 |

評分: 87.5

其他缺失或建議：

- 整體上良好均符合規定

- D709置物門未關閉雜物易掉落

- D705-3、711延長線未符合規定

- 配電盤上鎖由醫院管理，是否有安全問題

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　醫　 學院　第一共研、腦與心智  系所

訪視委員：  林智仁、潘明杰

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | R1439 |  |
| 於潮濕場所(如水槽周圍)之電路及電氣設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | R1417、R1423 |  |

評分: 90

其他缺失或建議：

- 1417、1423水槽因排水口之故，多設置再配電箱旁，較易潮濕感電

- 1439 配電盤無法開啟，細節未標示

- 1444地板有雜物

- 1545實驗室設備集中在電源插座處，導致走道太小(約40 cm)阻礙逃生

- 1547一個網路插座2月至今未施工完成

- 整體上電氣安全設施完善，看不到延長線整潔度也不錯

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　公衛　學院　環衛、職衛、流預 系所

訪視委員：   何傳愷、翁宗賢

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 |  | 簽名時建議加註日期 |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 1026 | 配電盤缺護板 |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 1033 | 水槽旁有電器設備建議加裝壓克力板 |
| 延長線具國家標準(CNS等)，不可串接 | 1033 | 延長線串接 |
| 生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | BSL1 P1櫃缺定期記錄表 916實驗櫃缺維修使用表 |  |

評分: 85

其他缺失或建議：

- 消防逃生指示燈、緊急照明燈皆用220V電源，但插座是110V雖有標示請確認是否符合電器法規

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　其他　 學院　中研院原分  系所

訪視委員：  陳漪紋、張英峯

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 防火安全門常關 | 320 | 逃生門前有堆積物 |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 108 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表（MSDS）資料 | 320 |  |
| 廢液桶張貼分類標籤，並填寫主要成分及負責人等資料，並有防止洩漏裝置 | 320 | 甲醇要有盛盤 |

其他缺失或建議：

- 108吊櫃上放雜物影響安全

- 320逃生門前有雜物、無MSDS資料、甲醇缺盛盤

- 108配電盤前有雜物

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　其他  學院　生物技術中心、奈米機電中心  系所

訪視委員：  余明俊、劉逸軒、邱舜稜

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤(箱)門之開啟 | 奈米 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒(或出線盒或接線箱)內；電線不裸露，並已固定 | 奈米 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有書面物質安全資料表（MSDS）資料 | 生技 |  |
| 生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 生技 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 生技 |  |
| 實驗操作區及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 生技 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器儲存(如鐵桶、厚紙板等)，並依感染性廢棄物處理 | 生技 |  |

其他缺失或建議：

奈米:

- 戶外地線裸露有安全景觀之憂

- 電線裸露有漏電之虞

- 毒氣設施未上鎖應報銷

- 廢液水氣系統及滅火器需保養維護記錄

- 廢液室電箱內無面板

- 正壓設施保養記錄

國立臺灣大學101學年度環安衛訪視報告

環安衛中心102.05

受訪單位：　其他  學院　國家地震中心  系所

訪視委員：  邱浩傑、張然峰

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 防火安全門常關 | 工場 | 門口堆置雜物 |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 工場入口旁無外蓋 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 工場 | 標籤脫落 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 工場 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 工場 | 有食物垃圾 |
| 實驗桌上無食物 | 工場 | 酒 |
| 無雜物阻擋通道 | 工場 |  |

其他缺失或建議：

- 震動台區已無熔絲當電源開關、NFB缺外蓋(斷路器)

- 109材料實驗室放置五瓶酒精飲料

- 110控制室放置食物、藥品、喉糖

- 戶外菸頭，工作人員吸菸

- 高空台車操作時無警示音及燈

- 移動式作業台車電路纜線外皮老化剝落

- 工作區、地下室實驗室廢品、巨型水泥製品、待報廢財產堆置

- 地面工作區標示線脫落

- 緊急照明燈插座移作現場電動工具用

- 急救物品櫃混置食物(咖啡豆)

- 滅火器周邊堆置雜物