附件

國立臺灣大學105年5月份災害事件檢討

環安衛中心105.6

【案例一】氣體外洩事件

一、時間：105年5月7日(星期六)下午

二、發生原因：鋼瓶接管頭損壞腐蝕。

三、事發經過：學生於實驗室整理器材，未操作任何實驗，突然有氣體外洩的聲音，由於外洩區附近有含F2氣體鋼瓶與Kr-F雷射鍍膜系統，在洩漏源未知情形下學生緊急離開實驗室並關閉實驗室大門，通報駐警隊請求支援。經消防隊、環保署北區毒災應變隊及實驗場所負責人等確認無氟氣洩漏後、由實驗場所人員進入實驗室清理，並查巡其他鋼瓶管路，發現是氖氣(不具毒性)鋼瓶的接管頭有損壞鏽蝕，經高氣壓測試證實且氖氣鋼瓶已空，確認是氖氣鋼瓶的洩漏。

四、檢討與建議：實驗場所人員應受完整之教育訓練，並加強平時儀器設備檢查與工作場所人員安全意識，以降低傷害之造成。

【案例二】攪拌器冒煙事件

一、時間：105年5月13日(星期五)凌晨

二、發生原因：疑似實驗機器異常自燃。

三、事發經過：學生發現化工館2樓冒煙，立即通報消防隊處理，由消防隊撲滅火源後將疑似肇事之攪拌器帶回化驗。

四、檢討與建議：實驗場所應加強平時檢查並避免無人在場時機器持續運作，以減低意外發生之風險。