國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

-目錄-

| 學院/單位 | 系所 | 頁碼 | 學院/單位 | 系所 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工學院 | 工科系+工業中心 | 1 | 生農學院 | 動科系 | 18 |
|  | 化工系 | 2 |  | 植微系 | 19 |
|  | 水工所 | 4 | 生科學院 | 生化科學所 | 21 |
|  | 醫工所+環工所 | 5 |  | 漁科所 | 22 |
|  | 土木系+工工所 | 6 |  | 生演所 | 23 |
| 理學院 | 化學系 | 7 | 醫學院 | 藥理學科所 | 24 |
|  | 海洋所 | 8 |  | 生化分生所 | 25 |
|  | 心理系+地理系+大氣系 | 9 |  | 牙醫專業學院 | 26 |
| 電資學院 | 生醫電子所 | 10 |  | 醫工所 | 27 |
|  | 電子所 | 11 |  | 解剖學科所 | 28 |
|  | 光電所 | 13 |  | 微生物學科 | 29 |
| 生農學院 | 森林系 | 14 |  | 寄生蟲學科+第一共研 | 30 |
|  | 農藝系 | 15 | 公衛學院 | 環衛所、流預所、職衛所 | 31 |
|  | 農化系 | 16 | 其他單位 | 國家地震工程研究中心 | 32 |
|  | 獸醫系 | 17 |  | 文學院戲劇系 | 33 |
|  |  |  |  | 凝態中心 | 34 |

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　工　 學院 工科系+工業中心

訪視委員：　張以承、張孟基

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 118、143 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 慶齡工業中心幾乎皆無 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 水下聲學實驗室101、空蝕實驗室 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 運動與控制實驗室133 |  |

其他缺失或建議：

1.只有單一門口進出沒有其他緊急逃生出口：102、109、141、木工廠、金工廠。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　工　 學院 化工系

訪視委員： 曾奕軒、任秀慧、梁文傑

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 | R108A | 有人員未參加 |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 全部 | 阻擋 |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 全部都沒有 | 水槽應設擋板 |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 全部 | 鬆脫 |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） | 延長線插太多儀器 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 所有皆老舊 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 307 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 305 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | R309 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 全部沒有，不明酸液混在一起、R108A |  |
| 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | R108A、R206、R203 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 排氣櫃塞滿雜物 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 全部沒有 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 全部、R206 | 實在很髒 |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 全部、R206 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 全部皆沒蓋、R108A、R203 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 全部皆有、R203、R306 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 309 | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |

其他缺失或建議：

1.R309：食具與實驗器械放一起。

2.不同氣體鋼瓶綁一起（氫氣＋空氣）。

3.滅火器被雜物阻擋。

4.待報廢的電腦用品堆積太多太亂。

5.307、309：連通門被阻擋。

6.壁癌3F嚴重，灰塵很多。

7.203、206、306：雜物堆積，延長線太多，逃生路線受阻，氣瓶沒綁好。

8.大樓所有實驗室沒有逃生門、燈牌。

9.108A：門只可開一半。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　工　 學院  水工所

訪視委員：　徐駿森、蔡丰喬、楊進燦

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 103 |  |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 舊館103室 | 資料未更新 |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 舊館101室、舊館102 | 地上潮濕或積水，卻無相對應措施 |
| 延長線不超負荷使用 | B01A | 機器後方說明書，皆有標示設備電流 |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 舊館103 | 排氣櫃檢查應完整 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 舊館103、101、B01A |  |
| 無雜物阻擋通道 | 新館101 |  |

其他缺失或建議：

1.103室：鋼筋外露。

2.各實驗室標示未更新。

3.滅火器過期。

4.舊館101室：地板積水汙泥。

5.物品堆積嚴重。

6.舊館108室：藥品未放置於藥品櫃。

7.R102、R103試驗所多間外牆有破裂現象。

8.新館樓梯間會漏水。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　工　 學院  醫工＋環工  所

訪視委員：陳祈玲、陳穎練

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 環工B10未簽名 305、306、307、308、309 醫工524、527、605 |  |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 | 醫工所有些老師同學尚未通過。 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 環工405、504、502、507、515 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 環工506 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 環工B109、502 | 須有合格標籤 |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 環工所皆沒有定期自動檢查（證明文件） 醫工:606 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 606 | 全新未使用之針頭針筒，如欲廢棄，仍為生物醫療廢棄物 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 環工B09、504、405 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 環工B08、B09、B10 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 環工305、405、307、404 醫工627、628、629、630 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 醫工631 |  |

其他缺失或建議：

- 環研大樓4樓走廊嚴重積水、物品擺放高處。

- 醫工所滅火器在走廊，未在室內；置物櫃橫桿遭移除。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　工　 學院  土木＋工工 所

訪視委員：莊振義、葉汀峰、楊家榮

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 土木新館303 | 須有合格標籤 |

其他缺失或建議：

土木新館：

1.R411：緊急沖洗設備地上無排水孔，靠進插座，但該實驗室無操作化學藥品。

2.R410：汽油發電機位於實驗室內，導致室內有汽油味。

3.R303：延長線由天花板垂下，並無固定，且延長線無檢驗合格標示。

4.R305：酒精和藥品需放置藥品櫃，門口旁櫃子須固定，地面廢液桶需貼上標籤，雜物亂堆。

5.R302藥品需放在藥品櫃中並貼標籤，物品擋住門口。

6.R102：垃圾桶未加蓋。

工工所：

1.電腦教室配電盤打開後無蓋板，電線裸露。

2.R235：地面電線部分管槽破損，須維修。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　理　 學院　化學  系所

訪視委員：林水龍、江浩森

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | B464-2 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | B471-1 | 須有合格標籤 |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | B671-1、B516 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | B463-1 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | B471-1 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | B669-1 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | B516 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | B311、B312 |  |
| 無雜物阻擋通道 | B516 |  |

其他缺失或建議：

- B464-2：純水製造機未固定，放置位置過高。

- B669-1：玻璃瓶置於高處，未適當固定。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　理　 學院　海洋所  系所

訪視委員：李明學、林晉玄

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 延長線不超負荷使用 | R401 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 3樓部分實驗室不良，硝化實驗室 |  |

其他缺失或建議：

- R401：建議重新拉線。

- 垃圾桶建議統一標示。

- 藥品需有橫桿，以防掉落。

- 少數廢液桶沒盛盤或是過淺。

- 部分實驗室環境需整理。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　理　 學院　地理、心理、大氣  系所

訪視委員：許弘明、蕭超隆、陳仁治

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 大氣A203 |  |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 自然地理實驗室水缸後方插孔 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 心理N311 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 心理N311 | 附開關或保險絲 |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 大氣化學實驗室A203 心理N417 | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 地理R604 大氣A203 |  |
| 張貼輻射警示標誌，並於平面圖上標示 | 大氣化學實驗室門口有標示，但無明確操作區域 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 自然地理實驗室天花板有漏水現象，有發霉疑慮 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 地理306遙測實驗室 |  |
| 實驗桌上無食物 | 地理306、心理N415 |  |

其他缺失或建議：

1.大氣微粒超級測站：滅火器需要固定，戶外水桶不使用應倒立防蚊蟲孳生。

2.心理系：三樓樓梯間滅火器須固定。

3.自然地理實驗室：物品堆放過高。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　電資　 學院　生醫電子  所

訪視委員：洪惠敏、王永松

訪視結果：

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | R702 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | R707 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | R702 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | R703、R707 |  |
| 無雜物阻擋通道 | R703、R707 |  |

其他缺失或建議：

- R702：櫃上有雜物堆積。

- R703：櫃子固定，垃圾桶加蓋。

- R707：延長線放地上，垃圾桶加蓋，高壓滅菌釜放置於窗戶旁邊。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　電資　 學院　電子  所

訪視委員：王立民、林泰元、萬灼華

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 426 |  |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119） | 426、430 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 126、405、426、430 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 126、430A |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 430 |  |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） | 432A |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 426、437、博理415 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 博理415 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 博理405 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 126、127、427、429、430、431 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 127 、431A |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 126、430 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 127、215B、405、431A |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 527-1、426 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 426、437 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 127、426、437 |  |
| 實驗桌上無食物 | 426 |  |

其他缺失或建議：

2.博理館405電線在地上，外皮裂；4樓走廊消防栓門打不開。

3.426：雜亂、物品堆太高、延長線串接、桌上有食品、門口沒有任何聯絡資訊、電盤沒有蓋板。

4.126：電盤沒有蓋板。

5.430：電盤沒有蓋板、藥品儲物間廢液桶缺盛盤，門口缺化學資料表，缺緊急聯絡人。

6.432：延長線串接，垃圾零亂。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　電資　 學院　光電  系所

訪視委員：  廖先順、許書豪、劉祥偉

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 電機1館101、103 電機2館405、407A |  |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119） | 電機1館103 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 電機2館331 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 須更新： 電機1館101、103 電機2館407A | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 電機2館331、306A |  |
| 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 電機2館331 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 331、407 |  |
| 實驗桌上無食物 | 405 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 二號館215A |  |

其他缺失或建議：

- 二號館215A、二號館202、407：氣體未使用時，請勿將板手套於鋼瓶上。

- 306A：毒化物應標示與上鎖。

- 二號館215B：排氣櫃下方儲存化學品，需分類存放並設置盛盤。

- 二號館202：鋼瓶放置位置阻擋逃生動線及電盤開啟。

- 電機二館331：實驗場所之特殊作業標示與現況不符、部分氣體鋼瓶未獨立固定，且擺放位置阻礙逃生動線。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農　 學院　森林  系所

訪視委員：華國泰、邱舜稜

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 森林館105 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 204 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 304 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 404 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 404 |  |

其他缺失或建議：

1.304：冰箱上擺放雜物，學生未穿實驗衣。

2.航測402、森林306、102：壁櫃無橫擋。

3.航測403：大量廢液堆放，待報廢物品儀器堆放。

4.森104：鋼瓶固定。

5.森301：高櫃堆放雜物。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農 學院　農藝 系所

訪視委員：陳家揚、吳章甫

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119） | 402、306、312 |  |
| 插頭應完全插入插座中，無鬆脫現象 | 414 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 412 414、306 |  |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） | 306、406 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 312、214、406、412、306 |  |
| 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 312、306 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 414、402、306 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 大多無紀錄 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 412、214門被阻擋 |  |

其他缺失或建議：

1.化學排氣櫃＋laminar flow宜定期檢查並記錄且張貼紀錄於櫃子旁。

2.414：氣體鋼瓶未固定。

3.306、312、414：高處堆置物。

4.滅火器除了門口，建議內部也要放置。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農　 學院　農化  系所

訪視委員：施吉昇、周崇熙

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 新310、ESC01 |  |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 新310、ESC01 |  |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119） | 舊223 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 312、225A |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | ESC02／01 225A延長線無保護裝置 |  |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 延長線在地上 |  |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 | ESC01、新312、新310 |  |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 310：放置於地面通道 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | ESC01、新310、舊225A |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 舊223走廊垃圾桶未加蓋 |  |

其他缺失或建議：

1.ESC01沖洗器堆放雜物。

2.310：未穿實驗衣。

3.農場洋菇館203：緊急照明燈需更換。

4.新312：瓦斯鋼瓶未固定。

5.新312、310、舊225A：物品放置過高、無護欄。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農　 學院　獸醫 系所

訪視委員：王奕翔、童世煌、林詩翔

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 201、311-1 |  |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 舊2F走廊210-A對面(自接電源配電、電線有部分裸露) |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 新401 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 201、312、304、210、311 |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 舊407 |  |

其他缺失或建議：

1.新501、舊311-1：氣體鋼瓶沒固定。

2.新301、舊402：無人陪同，無法檢查。

3.新401、舊407：冰箱食品與藥品一啟存放。

4.舊大樓冰箱跟烘箱放走道，占據空間。

5.舊201：雜物堆放高處，無安全保護措施。

6.舊302毒化物無紀錄，實驗室髒亂。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農　 學院　動科  系所

訪視委員：蘇剛毅、陳國慶

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 107水槽旁有電器設備 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 213加工室廢液盤過淺 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 加工室306組織染色有機溶劑置於抽風櫃外 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 加工室307以紙盒裝廢棄針筒 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 209(生理) |  |

其他缺失或建議：

1.106室：無菌操作櫃缺保養紀錄。

2.306室水電需明確分離。

3.加工307：延長線固定，穿拖鞋。

4.加工305：實驗用微波爐建議降低放置位置，書架支撐過重書籍。

5.加工209：高處物品需固定。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生農　 學院　植微 系所

訪視委員：周涵怡、溫政彥、施惟量

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 323 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 214、304、病毒室 |  |
| 於潮濕場所（如水槽周圍）之電路及電器設備，已裝置「漏電斷路器」保護之 | 中非403 |  |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 305、402 | 附開關或保險絲 |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 303、305、402 |  |
| 機械設備之檢查合格證在有效期限內 | 303 | 效期註明於證書上 |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 214、303、305、403 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 305、315、病毒室 |  |
| 實驗場所廢棄物不應貯存於走道等公共空間、放置過高或未妥善管理，或未設有防止遭他人取用之措施 | 211、214、315、401 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 305、402 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 403 |  |
| BSL2實驗場所生物安全操作櫃有專人管理及專業廠商定期維護保養，並有紀錄備查 | 224、305 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 303、病毒室 |  |
| 實驗操作區域及各種保存生物材料之設備不得存放食物及飲料 | 401 |  |
| 廢棄針筒、針頭等以不易穿透之可燃性容器貯存（如鐵桶、厚紙箱等），並依生物醫療廢棄物處理 | 214 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 305、304、313、401 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 305 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 401、403 |  |
| 實驗桌上無食物 | 401 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 211、401 |  |

其他缺失或建議：

1.中非304、病毒室：缺電箱內蓋

2.1號214、1號315、中非401、中非403、病毒室：高處放物品

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生科　 學院　生化科學  系所

訪視委員：李昱儀、章良渭

訪視結果：

其他缺失或建議：

1.420實驗室須再重新運作前整頓清潔。

2.2、4、5樓走廊擺放冰箱、櫃子。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生科　 學院　漁科  系所

訪視委員：林文勝、朱清良、李正惠

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員詳知工作守則內容，並簽名確認 | 303、401、406、309 |  |
| 人員接受3小時一般安全衛生教育訓練及必要之專題（危害通識、生物安全、輻射防護）教育訓練 | 303、401 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 303、309 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 401 | 須有合格標籤 |
| 毒性化學物質運作場所各出入地點應依規定張貼中、英文標示字樣(Handling Premises of Toxic Chemicals) | 401 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 204、309、406 |  |
| 排氣櫃應每年定期實施自動檢查 | 204、401、406、303、309 |  |
| 揮發性藥品應貯存於抽氣式藥品櫃內，嚴禁將排氣櫃當藥品櫃使用 | 401、406 |  |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 411、303 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 401 |  |
| 無雜物阻擋通道 | 401 |  |

其他缺失或建議：

1.406：鋼瓶未固定。

2.204：無緊急照明設備，廢液盛盤。

3.303：高壓滅菌器無檢查記錄，配電盤應加隔板，學生操作未穿實驗衣及穿拖鞋。

4.309：配電盤應加隔板。

5.309、204：建議改無熔絲開關。

6.樓梯走道堆放廢液。

7.204：毒化物無專屬櫃子存放且未上鎖。

8.309、401、406：毒化物操作未申報。

9.204、411：緊急照明燈失效。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　生科　 學院　生演  系所

訪視委員：陳惠文、潘明杰

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 609 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 1227 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 1227、1214 |  |

其他缺失或建議：

1.1227、1214：空調出風口髒汙。

2.1230、1227：外牆或屋頂漏水。

3.609：電腦延長線髒亂。

4.635：滅火器需更新。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　 學院　藥理學科  系所

訪視委員：侯嘉洪、蔡志偉

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 高壓滅菌鍋備有標準操作程序及使用紀錄，並有每年定期檢查維修紀錄 | 1134 |  |

其他缺失或建議：

1.1120、1123、1118：櫃子上堆放雜物。

2.1118：缺實驗室聯絡資訊。

3.整個樓層走廊通道堆放冰箱。

4.有學生穿著短褲、涼鞋進行實驗。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：  醫　學院　生化分生　系所

訪視委員：邱靜雯、黃逸群

訪視結果：

其他缺失或建議：

- 有學生穿未包腳鞋

- 有實驗場所高處堆放雜物

- 實驗場所內未配置專用滅火器

- 毒化物運作紀錄未依規定每日線上申報

- 廢液盛盤容量不足

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　學院　牙醫  系所

訪視委員：羅翊禎、張英峯

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無雜物阻擋通道 | 9417 |  |

其他缺失或建議：

1.堆高物品建議使用固定網固定。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　 學院　醫工 系所

訪視委員：葉俊毅、楊烽正

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |

其他缺失或建議：

1.103、204、205、214：櫃上雜物堆積。

2.204、208、214：置物櫃無橫桿。

3.205、208、214：缺少廢液盛盤或過小。

4.104、201：實驗室雜物太多。

5.104：放藥品的冰箱有飲料、燒瓶架在走道。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　 學院　解剖　系所

訪視委員：陳惠美、劉雅瑄

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 輻射偵檢儀有定期進行校檢（貼有校正日期及校正單位），逾校正期限者（1年有效），標示「停用」 | 623 |  |

其他缺失或建議：

  - 647、648、649、650：實驗室置物櫃上方堆放雜物，無使用防護網。

  - 651、654：部分置物櫃上方無防墜落鐵條。

  - 623：輻射實驗室警示燈無外殼。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　 學院　微生物  系所

訪視委員：蔡睿哲、戴璽恆

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 721 |  |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 720、713 |  |

其他缺失或建議：

- 滅火器確認是否過期。

- 711:高處堆放物品無防護措施。

- 740:缺配電盤保護擋版。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　醫　 學院　寄生蟲＋第一共研  系所

訪視委員：溫進德、謝淑媛

訪視結果：

其他缺失或建議：

1.845：玻璃廢液瓶放置於地上。

2.839：廢棄福馬林置於地面，無盛盤。

3.第一共研配電盤位於抽氣櫃側面，無法開關（14F）。

4.毒化物需上鎖。

5.雜物放置高處無護欄。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　公衛　 學院　環衛所、流預所、職衛所  系所

訪視委員：吳文中、吳肇欣

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 人員熟記本校緊急聯絡電話（校總區3366-9110；醫學校區2312-3456 ext88119；公衛學院(含水森館)3366-8119） | 1002、1003、912、915、910 |  |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 1012 | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 1012、1004、1003、1035、910、923 |  |
| 輻射偵檢儀有定期進行校檢（貼有校正日期及校正單位），逾校正期限者（1年有效），標示「停用」 | 1011、1002、1033 |  |

其他缺失或建議：

1.1012：化學藥品缺SDS。

2.1013：鋼瓶無防爆櫃，距離氧氣鋼瓶過近，且無固定。

3.1003：緊急照明燈故障。

4.1038、1024、1025、1035、1026：藥品櫃沒抽氣。

5.9樓缺逃生路線圖。

6.912-915：配電盤無擋板，廢液盛盤太淺。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　國家地震中心

訪視委員：郭錦樺、陳世芳、吳嘉文

訪視結果：

其他缺失或建議：

- 部分線材需整理。

- 部分延長線有串接現象。

- 電線裸露。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　戲劇系

訪視委員：朱有田、姜昱至、黃松憲

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 制訂適切之安全衛生工作守則，並周知工作人員 | 102、202 |  |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 102、202 |  |
| 電線無負載過高之現象（如焦化、發熱等） | 202電熨斗之電線須有負載裝置 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 202 | 須有合格標籤 |
| 電線無綑綁、捲曲現象 | 102 |  |
| 設置合適之護罩、緊急制動、動力遮斷連鎖裝置、防止意外啟動等安全防護裝置 | 102 |  |
| 危險性機械設備已備有合格操作人員 | 102 | 請詢問負責人員或參閱附表 |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 102 | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 102、202 |  |
| 天花板與牆角無灰塵及蜘蛛網 | 102 |  |
| 垃圾桶應加蓋，並每日清理，實驗室內無不良氣味 | 102 |  |

其他缺失或建議：

1.102室收納於牆上的鋼條及木條，須加裝護欄以防掉落。

2.建議學生學習時穿著操作服。

國立臺灣大學104學年度環安衛訪視報告

環安衛中心105.05

受訪單位：　凝態中心

訪視委員：何傳愷、蔡欣祐、楊韻燕

訪視結果：

| 檢查項目 | 不合格之實驗室 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 無物件影響配電盤（箱）門之開啟 | 1016 |  |
| 延長線具國家標準 (CNS等)，不可串接 | 817、1002、1003、1016 | 須有合格標籤 |
| 電纜互相間之連接在接線盒（或出線盒或接線箱）內；電線不裸露，並已固定 | 1016 |  |
| 延長線不超負荷使用 | 817、1002、1003、1016 | 機器後方說明書，皆有標示設備電流 |
| 多孔插座之延長線有過負荷保護裝置 | 817、1002、1003、1016 | 附開關或保險絲 |
| 化學品應有中文標示，並備有製表日期在近三年之安全資料表（SDS） | 904、1213、1003 | 第二項標題應為『危害辨識資料』 |
| 廢液桶應張貼分類標籤，並有防止洩漏裝置(如盛盤)，且容量需大於廢液桶 | 817、1003、1014、1104 |  |
| 地面應徹底清潔，無垃圾、廢棄物等 | 1213 |  |

其他缺失或建議：

1.904：門口無SDS，人員無本校危害通識教育訓練證明。

2.1014：廢液盛盤不足。

3.1016：正己烷、酒精標示不清、配電盤無外蓋。

4.1104：廢液桶盛盤容量不足。

5.1201：毒化物未上鎖、鋼瓶未固定、配電盤打不開。

6.1211：建議毒化物清冊放在門口資料盒，以便緊急時使用。