國立臺灣大學高壓滅菌鍋定期自動檢查表

環安衛中心105.4

第一聯  自行留存

使用單位：	財產編號：

型式及容量：	檢查日期：	  年	月	日

環安衛中心98.8

| 分 類 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |
| 安全裝置 | 洩壓閥 | 動作 | 動作測試 | 能立即動作 |  |  |
| 儀表 | 壓力計 | 指示 | 目視(或儀器校正) | 讀數正常 |  |  |
|  | 溫度計 | 指示 | 目視(或儀器校正) | 讀數正常 |  |  |
| 容器 | 鍋蓋 | 外觀 | 目視 | 無變形、裂縫 |  |  |
|  | 鎖扣 | 功能 | 反覆測試 | 應確認上鎖時鍋蓋 無法開啟 |  |  |
|  | 門墊圈 | 洩漏 | 運轉測試 | 無洩漏現象 |  |  |
| 電源 | 電源 | 是否變 更 使用 | 目視 | 使用原設計之配電 |  |  |
|  | 電源 | 是否與其 他電器共 用 | 目視 | 單獨使用 |  |  |
| 消防設備 | 滅火器 | 日期 | 目視 | 保存期限內 |  |  |
|  | 緊急照明 | 功能 | 動作測試 | 斷電時可立即啟動 |  |  |
| 個人防護 具 | 耐熱防護手套 | 功能 | 目視 | 無損傷 |  |  |
|  | 防護手套 | 功能 | 目視 | 無損傷 |  |  |

檢查人：                      實驗室負責人：                 單位主管核章：

國立臺灣大學高壓滅菌鍋定期自動檢查表

環安衛中心105.4

第二聯  環安衛中心存查

使用單位：	財產編號：

型式及容量：	檢查日期：	  年	月	日

環安衛中心98.8

| 分 類 | 檢查部位 | 檢查內容 | 檢查方法 | 判定基準 | 判定結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 正常 | 異常 |
| 安全裝置 | 洩壓閥 | 動作 | 動作測試 | 能立即動作 |  |  |
| 儀表 | 壓力計 | 指示 | 目視(或儀器校正) | 讀數正常 |  |  |
|  | 溫度計 | 指示 | 目視(或儀器校正) | 讀數正常 |  |  |
| 容器 | 鍋蓋 | 外觀 | 目視 | 無變形、裂縫 |  |  |
|  | 鎖扣 | 功能 | 反覆測試 | 應確認上鎖時鍋蓋 無法開啟 |  |  |
|  | 門墊圈 | 洩漏 | 運轉測試 | 無洩漏現象 |  |  |
| 電源 | 電源 | 是否變 更 使用 | 目視 | 使用原設計之配電 |  |  |
|  | 電源 | 是否與其 他電器共 用 | 目視 | 單獨使用 |  |  |
| 消防設備 | 滅火器 | 日期 | 目視 | 保存期限內 |  |  |
|  | 緊急照明 | 功能 | 動作測試 | 斷電時可立即啟動 |  |  |
| 個人防護 具 | 耐熱防護手套 | 功能 | 目視 | 無損傷 |  |  |
|  | 防護手套 | 功能 | 目視 | 無損傷 |  |  |

檢查人：                      實驗室負責人：                 單位主管核章：

# Text boxes

1.每年定期檢查一次

2.本表須保存3年

1.每年定期檢查一次

2.本表須保存3年